Bydgoszcz, 19.04.2023 r.

**Dot. ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na dostawę myjni endoskopowej**

**Pytanie nr 1 – dotyczy pkt. 30**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w punkcie zamiast rekomendacji producenta endoskopów, oświadczenia producenta myjni-dezynfektora potwierdzającego kompatybilność urządzenia z endoskopami firmy Karl Storz. Takie zobowiązanie ze strony producenta myjni stanowi formalne przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo reprocesowania w/w endoskopów w myjniach Soluscope.

Odp. Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.

**Pytanie nr 2 – dotyczy pkt. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji wystawionej przez użytkowania na inny model myjni endoskopowej tego samego producenta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w zakresie wymagań w pkt. 21

**Pytanie nr 3 - dotyczy pkt. 19**

Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach: 61,5 × 77 × 107 cm?

Odp. Zamawiający z uwagi na ograniczoną powierzchnię strefy brudnej podtrzymuje zapis dotyczący maksymalnych wymiarów myjni.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o dopisanie w załączniku nr 1 – Oferta – Terminu gwarancji, tak, aby Wykonawca mógł wpisać ile miesięcy gwarancji oferuje.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje ofertę o termin gwarancji i termin gwarancji.

**Pytanie nr 6**

§1 ust. 6 pkt. 2 Proszę o podanie dokładnego miejsca użytkowania, tak aby z umowy jasno wynikało gdzie urządzenia ma być dostarczone.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 7**

§1 ust. 6 pkt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia w dniu dostawy. Brak szkolenia i potwierdzenie tego protokołem szkolenia po przekazaniu urządzenia powoduje, że formalnie sprzęt nadal nie może być używany przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 8**

§2 ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.

**Pytanie nr 9**

§3 ust. 2 pkt. 1 Prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni. Tak długi termin płatności spowoduje konieczność kredytowania dostarczonego wyposażenia, a co za tym idzie wzrost wysokości złożonych ofert.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 10**

§4 ust. 4 Prosimy o wykreślenie zapisu „bez udziału Kupującego”. Kupujący, będący użytkownikiem jest zobowiązany do udzielania wielkich informacji o stanie urządzenia oraz w zakresie zgłoszonej usterki. Zapewnienie dostępu do urządzenia w terminie przeglądu/naprawy oraz wskazanie osoby kontaktowej w podanym zakresie. Nie ma możliwości wykonywania przeglądów/napraw z pominięciem Kupującego/Użytkownika, ponieważ urządzenie zakupie stanowi jego własność.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis – „bez udziału Kupującego”.

**Pytanie nr 11**

§4 ust. 11 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez sformułowanie „czas reakcji” ma na myśli przyjęcie zgłoszenia i rozpoczęcie czynności diagnostycznych.

Odp. Zamawiający potwierdza, że przez sformułowanie „czas reakcji” ma na myśli przyjęcie zgłoszenia i rozpoczęcie czynności diagnostycznych.

**Pytanie nr 12**

1. §4 ust. 11 Prosimy o wykreślenie zapisu „przekazane faxem pod nr tel.:….” ze względu na niezawodną i znaczenie łatwiejszą w ewidencji korespondencję mailową.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy, zwracając uwagę na to, że Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania informacji o niesprawnościach/awariach drogą mailową o czym mowa we wzorze umowy §4 ust. 11.

**Pytanie nr 13**

§4 ust. 13 Prosimy o wykreślenie zapisu „przekazane faxem pod nr tel.:….” ze względu na niezawodną i znaczenie łatwiejszą w ewidencji korespondencję mailową.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy, zwracając uwagę na to, że Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania drogą mailową o czym mowa we wzorze umowy w §4 ust. 13.

**Pytanie nr 14**

§5 ust. 2 pkt. 2 Prosimy o wydłużenie terminu do 14 dni, analogicznie jak w odniesieniu do Kupującego w §5 ust. 1 pkt.2.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 15**

§5 ust.6 Wnosimy o usunięcie zapisu. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, to Sprzedający jest stroną poszkodowaną.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 16**

§5 ust. 6 Wnosimy o dodanie analogicznego zapisu dot. Kupującego. Obecne zapisu chronią tyko jedną stronę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis umowy.

**Pytanie nr 17**

§5 ust. 8 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 18**

§5 ust. 9 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,02%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 19**

§5 ust. 10 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 3000 zł za każdy przypadek na 0,1% ceny brutto. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 20**

§5 ust. 13 Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany maksymalnej wysokości kar z 30% na maksymalnie do 20%. Obecna wysokość maksymalnej kary jest rażąco wysoka i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis wzoru umowy.

**Pytanie nr 21**

§5 ust. 14 Prosimy o potwierdzenie, że przez „utylizację opakowań i odpadów powstałych w trakcie dostaw” Kupujący ma na myśli odbiór wymienionych odpadów przez Kupującego po zakończeniu dostaw

Odp. Zamawiający potwierdza, że przez „utylizację opakowań i odpadów powstałych w trakcie dostaw” Kupujący ma na myśli odbiór wymienionych odpadów przez Kupującego po zakończeniu dostaw.

**Pytanie nr 22**

Załącznik nr 2 do umowy pkt 1

Prosimy o usunięcie zapisu „Ilość opakowań zgodna z listem przewozowym nr:….” Ponieważ może wystąpić sytuacja, ze dostawa będzie transportem własnym firmy bez numeru listu przewozowego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis załącznika nr 2 do umowy, zwracając uwagę, że dokument jest wzorem dokumentu, który może uleć modyfikacjom.

**Pytanie nr 23**

Załącznik nr 2 do umowy pkrt 1

Prosimy o usuniecie zapisu „Opakowania zostały rozładowane i złożone przez spedytora na wskazane przez Kupującego miejsce, w stanie nienaruszonym.” Jeśli dostawa byłaby za pomocą firmy spedycyjnej, to przewoźnik nie ma prawa do rozpakowania dostarczonego urządzenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis załącznika nr 2 do umowy, zwracając uwagę, że dokument jest wzorem dokumentu, który może uleć modyfikacjom.

**Pytanie nr 24**

Załącznik nr 4 do umowy pkt. 2.4

Prosimy przy zapisie „testy akceptacyjne” dopisać „jeśli dotyczy”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis załącznika nr 4 do umowy.

**Pytanie nr 25**

Prosimy o doprecyzowanie czy wymagany test szczelności endoskopu powinien być wykonywany podczas całego cyklu mycia podnoszący bezpieczeństwo zalania endoskopu podczas mycia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dokładniejszym systemem filtracji za pomocą dwóch filtrów (0,45µm oraz 0,1µm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z dokładniejszym systemem filtracji za pomocą dwóch filtrów (0,45µm oraz 0,1µm)?

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w równoważny system identyfikacji endoskopów opartego na tagach RFiD z możliwością podłączenia zewnętrznego skanera kodów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wymiarach 70 x 65 x 140 cm (szer. x gł. x wys.)?

Odp. Zamawiający z uwagi na ograniczoną powierzchnię strefy brudnej podtrzymuje zapis dotyczący maksymalnych wymiarów myjni.

**Pytanie nr 29**

Wnosimy o wykreślenie fragmentu punktu cyt.: „Rekomendacja producenta Karl Storz – endoskopy”, gdyż zapis faworyzuje jedną konkretną firmę myjni endoskopowych. Ustawa PZP nakazuje równe traktowanie wykonawców.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.