Załącznik nr 1

WYKONAWCA:

………………………

Dane Wykonawcy

(nazwa, adres, nr tel., fax, e-mail)

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Onkologii

im. prof. F. Łukaszczyka 
w Bydgoszczy

ul. I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

OFERTA

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej zaproszeniem do składania ofert na  Zakup skupionej fali uderzeniowej – 1 szt. dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym zamówieniem za łączną kwotę:

Netto: …………………………. zł/    słownie: ………………………………………..

+ ….%VAT …………………………

Brutto: …………………………. zł/    słownie: ………………………………………..

Oferujemy gwarancję ……. miesięcy

- Termin płatności – przelew 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji zamówienia: do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy – dostawa przedmiotu zamówienia; do 4 tygodni od daty zawarcia umowy – montaż, instalacja, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia personelu.

- Oświadczamy, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy jest……………………………………………. (podać imię, nazwisko, stanowisko, załączyć pełnomocnictwo jeśli dotyczy)

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia / do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …................................................................. numer telefonu ……………….. .

- Wszelkie zastrzeżenia dot. wykonania przedmiotu zamówienia lub reklamacje należy składać telefonicznie pod nr fax ……………………………. lub mailowo na adres: …………………………. .

* niepotrzebne skreślić/właściwe zaznaczyć

- Wymagania i potwierdzenie ich spełniania:

Wykonawca:

Nazwa aparatu/Model/Producent:

Rok produkcji: Urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 2025)

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | POTWIERDZENIE PARAMETRÓW (Tak/Nie/wartości parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy ekran dotykowy urządzenia min. 8,4’’ | Tak |  |
|  | Gotowe programy terapeutyczne min. 27 | Tak |  |
|  | Dodatnia gęstość strumienia energii w zakresie min. 0,01 - 0,65 mJ/mm2 | Tak |  |
|  | Szczytowe dodatnie ciśnienie akustyczne w punkcie ogniskowym Wartość osiągana do 65 MPa | Tak |  |
|  | Promień strefy ogniskowej min. 5 mm | Tak |  |
|  | Zasięg strefy ogniskowej min. 35 mm | Tak |  |
|  | Częstotliwość w zakresie min. 1-25 Hz | Tak |  |
|  | Tryb pracy pojedyncza, sekwencja | Tak |  |
|  | Programy Quick | Tak |  |
|  | Liczba uderzeń 0-9999 | Tak |  |
|  | Programy użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji poszczególnych sekcji w sekwencji terapii | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych sekwencji terapeutycznych | Tak |  |
|  | Licznik uderzeń | Tak |  |
|  | Aplikator bez obiegu wody, przycisk wyświetlania i uruchamiania | Tak |  |
|  | Technologia oparta na pojedynczym krysztale o zdolnościach piezoelektrycznych co gwarantuje stałą, najwyższą sprawność od początku do końca żywotności aplikatora | Tak |  |
|  | Aplikator z regulacją parametrów (moc, częstotliwość, ilość uderzeń) na ekranie dotykowym | Tak |  |
|  | Wbudowana w aparat encyklopedia zabiegowa z dokładnym opisem metodyki wykonania zabiegu i kolorowymi ilustracjami | Tak |  |
|  | Żywotność aplikatora min. 5 mln uderzeń do 10 mln | Tak |  |
|  | Test jakości uderzeń | Tak |  |
|  | Nakładki sprzęgające 3 szt. (S, M, L) obsługujące w pełni głębokość 0-65mm | Tak |  |
|  | Głębokość penetracji 0-65 mm | Tak |  |
|  | Waga aplikatora bez kabla i nakładki min. 880 g | Tak |  |
|  | Waga urządzenia 30 kg +/-3% | Tak |  |
|  | Wymiary 580 x 980 x 550 mm +/-3% | Tak |  |
|  | Szkolenia, gwarancja, serwis |  |  |
|  | Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, prowadzenia bieżącego serwisu technicznego aparatu i konserwacji potwierdzone certyfikatem szkolenia oraz szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Koszt brutto dodatkowego roku gwarancji po okresie podstawowym. | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu w ciągu 48 godzin. | Tak |  |
|  | Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od wysłania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych. | Tak, podać nr telefonu, faksu, adres e-mail na które Zamawiający może zgłaszać awarie |  |
|  | Gwarancje dostępności serwisu pogwarancyjnego i części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy sprzętu. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca wykona wymagane przeglądy techniczne oraz niezbędne naprawy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………..………….., dnia ..............................	 						                ………………………………………………...

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

- WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………

NIP …………………………………….  REGON …………………………………….

KRS/CEIDG ……………………………………

Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę: …………………………………………………………………………………..………………..

…………..………….., dnia ..............................

………………………………………………...

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/