Załącznik nr 1

WYKONAWCA:

………………………

Dane Wykonawcy

(nazwa, adres, nr tel., fax, e-mail)

ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Onkologii

im. prof. F. Łukaszczyka 
w Bydgoszczy

ul. I. Romanowskiej 2

85-796 Bydgoszcz

OFERTA

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej zaproszeniem do składania ofert na  Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt. dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym zamówieniem za łączną kwotę:

Netto: …………………………. zł/    słownie: ………………………………………..

+ ….%VAT …………………………

Brutto: …………………………. zł/    słownie: ………………………………………..

Oferujemy gwarancję ……. miesięcy

- Termin płatności – przelew 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

- Oświadczamy, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy jest……………………………………………. (podać imię, nazwisko, stanowisko, załączyć pełnomocnictwo jeśli dotyczy)

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia / do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …................................................................. numer telefonu ……………….. .

- Wszelkie zastrzeżenia dot. wykonania przedmiotu zamówienia lub reklamacje należy składać telefonicznie pod nr fax ……………………………. lub mailowo na adres: …………………………. .

* niepotrzebne skreślić/właściwe zaznaczyć

- Wymagania i potwierdzenie ich spełniania:

Wykonawca:

Nazwa aparatu/Model/Producent:

Rok produkcji: Urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2025)

| L.p. | Wymagania | Parametr graniczny | Parametr oferowany (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny | Tak |  |
|  | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane | Tak |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100 | Tak |  |
|  | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 45 minut | Tak |  |
|  | Wbudowane, regulowane - co najmniej trzystopniowe, oświetlenie powierzchni roboczej | Tak |  |
|  | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) | Tak |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora lub na ekranie LCD monitora stanu aparatu do znieczulania | Tak, podać |  |
|  | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | Tak |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | Tak |  |
|  | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki mogą być sterylizowane parowo | Tak |  |
|  | Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu | Tak |  |
|  | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | Tak |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min | Tak |  |
|  | Złącza do podłączenia jednego lub dwóch parowników. | Tak, podać |  |
|  | Respirator, tryby wentylacji | Tak |  |
|  | Respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | Tak |  |
|  | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) | Tak |  |
|  | CPAP/PSV | Tak |  |
|  | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 2 min | Tak |  |
|  | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji). Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu. | Tak |  |
|  | Tryb typu: HLM, CBM, do stosowania gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce | Tak |  |
|  | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | Tak |  |
|  | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | Tak |  |
|  | Regulacje | Tak |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 3 do 100 odd/min | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji plateau co najmniej od 5% do 60% | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:8 | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres | Tak, podać |  |
|  | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 35 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | Tak, podać |  |
|  | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | Tak |  |
|  | Prezentacje | Tak |  |
|  | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t) | Tak |  |
|  | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | Tak |  |
|  | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowej z zapisem pętli referencyjnej | Tak |  |
|  | Funkcjonalność | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne | Tak, podać |  |
|  | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta co najmniej 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru | Tak |  |
|  | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) | Tak |  |
|  | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | Tak |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych w aparacie. Pomiary i prezentacja: wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyków (sewofluran, izofluran, desfluran), Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych. Pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki gazowej do systemu oddechowego. | Tak |  |
|  | Wykrywanie i wskazywanie mieszanin gazów znieczulających, wyświetlanie wartości xMAC | Tak |  |
|  | Alarmy | Tak |  |
|  | Funkcja auto ustawienia alarmów | Tak |  |
|  | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | Alarm objętości minutowej | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 | Tak |  |
|  | Alarm stężenia anestetyku wziewnego | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O | Tak |  |
|  | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | Tak |  |
|  | Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania | Tak |  |
|  | Inne | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja w formacie PDF | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |
|  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, wielorazowy zbiornik na wydzieliny o objętości minimum 700 ml, sterylizacja w autoklawie w temp. do 134°C | Tak |  |
|  | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu AGA | Tak |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami | Tak, podać |  |
|  | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | Tak |  |
|  | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | Tak |  |
|  | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów, rura ewakuacji gazów o długości 5m, wtyk do gniazda odciągu typu DIN | Tak |  |
|  | Wymagane akcesoria dodatkowe | Tak |  |
|  | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C Aparat przygotowany do pracy z wielorazowym i jednorazowymi pochłaniaczami CO2. W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym. | Tak |  |
|  | Jednorazowe, bezlateksowe układy oddechowe, współosiowe (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) – 20 szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 6 szt. | Tak |  |
|  | Pułapki wodne do modułu gazowego 20 szt. | Tak |  |
|  | Linie próbkujące 20 szt. | Tak |  |
|  | Monitor do aparatu, wymagania ogólne | Tak |  |
|  | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem TFT o przekątnej większej niż 15 cali z rozdzielczością co najmniej 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
|  | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą menu w języku polskim. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz za pomocą pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. Stałe, fizyczne przyciski na obudowie co najmniej do uruchomienia i wyłączenia monitora, uruchomienia pomiaru cieśnienia oraz wyciszenia alarmów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - system mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi - nie cięższy niż 6 kg - wyposażony w wygodny, składany uchwyt do przenoszenia - stopień ochrony min. IP22 | Tak, podać |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający przynajmniej na 6 godzin pracy. Akumulator z możliwością natychmiastowej wymiany z innym kardiomonitorem, bez oczekiwania na ostygnięcie, typu "hot-swap". Możliwość rozbudowy o dodatkowy, drugi akumulator pozwalający na całkowitą pracę urządzenia przynajmniej do 12 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w port HDMI lub równoważny | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w interfejs wielofunkcyjny obsługujący: - system przywołania pielęgniarki - wyjście analogowe - synchronizację defibrylacji | Tak |  |
|  | Monitor gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej, spełnia standardy bezprzewodowe IEEE 802.11 a/b/g/n oraz ma możliwość pracowania na paśmie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz | Tak |  |
|  | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania: - Kolor i położenie krzywych dynamicznych oraz parametrów liczbowych - grubości linii kształtu krzywej - ilość różnych przebiegów dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 10. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego przyjmowania lub wypisywania pacjenta za pomocą skrótu klawiszowego. | Tak |  |
|  | Monitor posiada min. 3 fabrycznie skonfigurowane profile pracy. Możliwość dodatkowego skonfigurowania, zapamiętania i późniejszego przywołania przynajmniej 20 własnych profili. | Tak |  |
|  | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 48 godzin | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestr zdarzeń w czasie rzeczywistym, w tym fizjologicznych zdarzeń alarmowych i zdarzeń arytmii. Przechowywanie min. 1000 zdarzeń. Zapisywanie wszystkich danych liczbowych oraz krzywe dynamiczne związane ze zdarzeniem w zakresie 4, 8 lub 16 sekund do wyboru, przed i po zdarzeniu | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu wstrzymania alarmu dźwiękowego na co najmniej 60 sekund, 120 sekund, 180 sekund lub na stałe. Możliwość ustawienia efektu wizualnego alarmu na miganie tekstu lub miganie tła | Tak, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb intubacji pozwalający wyeliminować alarmy fizjologiczne związane z drogami oddechowymi. Przy włączonym trybie następuje blokada konfiguracji parametrów dotyczących oddechu, CO2 oraz modułu gazowego | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb obejścia krążeniowo-oddechowego (bypass serca), podczas którego wszystkie alarmy są wyłączone. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w różne widoki ekranów, przynajmniej: - widok standardowy - widok z krótkimi trendami - widok OxyCRG - widok z wartościami liczbowymi wyświetlanymi dużą czcionką co najmniej 6 parametrów | Tak, podać |  |
|  | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali. Obsługa min. 8 dowolnie przydzielonych monitorów | Tak, podać |  |
|  | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. System mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi i wykorzystanie go do transportu pacjenta. Dostępna deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Dane importowane z aparatu anestezjologicznego, w tym: przebiegi, dane liczbowe pomiarów, ustawienia i alarmy, mogą być wyświetlane na monitorze oraz poddawane dalszej analizie w oknie trendów. Możliwość wysyłania danych z urządzeń terapeutycznych do opcjonalnej centrali monitorującej | Tak |  |
|  | Wskaźnik ciągłego monitorowania stanu natlenienia (OSI) | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi min. 4 liczników czasu typu timer jednocześnie. Możliwość wyboru funkcji odliczania lub naliczania. Możliwość zdefiniowania timera jako cykliczny - po osiągnięciu ustawionego czasu licznik czasu automatycznie uruchamia się ponownie, wyświetlając przy tym liczbę cykli. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje obliczeń dawki leków (min. 15 leków, z których min. 5 można zdefiniować przez użytkownika), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje obliczeń dawki leków (min. 15 leków, z których min. 5 można zdefiniować przez użytkownika), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | Tak, podać |  |
|  | Funkcja trybu czuwania (Standby), w którym monitor przestaje monitorować i zapisywać dane pacjenta. Podczas tego trybu monitor nie reaguje na alarmy czy powiadomienia | Tak |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3, 5 oraz 10 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | Tak, podać |  |
|  | Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z wyświetlaniem wartości pomiaru ST na ekranie wraz z przebiegami EKG w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak, podać |  |
|  | Analiza QT z ustawianiem zakresów i alarmów | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania analizy QTc, QT i ΔQTc na wszystkich monitorowanych odprowadzeniach. Możliwość wyboru obliczania QTc pomiędzy wzorami co najmniej: Bazetta, Fridericia, Framinghama i Hodgesa | Tak, podać |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 30 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak, podać |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia określonych filtrów EKG, min. 4 różne filtry. Należy wymienić i podać szerokości pasm filtrów | Tak, podać |  |
|  | Pomiar oddechu |  |  |
|  | Impedancyjne monitorowanie oddechu u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
|  | Pomiar realizowany za pomocą modułu CO2 lub na podstawie impedancji klatki piersiowej między dwiema elektrodami EKG | Tak |  |
|  | Tryb obliczania oddechu z możliwością ustawienia na ręczny lub automatyczny | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością ustawienia czasu co najmniej od 10 do 40 sekund | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru oddechu przynajmniej od 5 do 200 oddechów na minutę | Tak, podać |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |
|  | Możliwość pomiaru SpO2 algorytmem Masimo, Nellcor lub producenta (równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru) | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany technologii SpO2 w dowolnym momencie, pomiędzy algorytmem Nellcor, Masimo czy producenta, bez konieczności wzywania serwisu czy modyfikowania monitora. Wymiana następuje na zasadzie "plug and play" i zależy wyłącznie od użytego akcesorium | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, częstości tętna, przebiegu pletyzmogramu oraz „wskaźnika perfuzji” lub „siły sygnału” w zależności od użytej technologii SpO2 | Tak, podać |  |
|  | Monitor pacjenta zapewnia algorytm „SatSeconds” do zarządzania alarmami w przypadku algorytmu Nellcor SpO2 oraz "FastSat" w przypadku algorytmu Masimo SpO2 | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny metodą oscylometryczną z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru co najmniej od 10 do 290 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas równoczesnego pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie. Możliwością włączenia i wyłączenia funkcji | Tak |  |
|  | Funkcja wspomagania nakłucia żyły | Tak |  |
|  | Wężyk NIBP kompatybilny zarówno z mankietami wielokrotnego użytku jak i mankietami dla użytku przez jednego pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |
|  | Możliwość odczytu temperatury w zakresie przynajmniej od 0 do 50 stopni Celsjusza | Tak |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |
|  | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne dopasowanie koloru, alarmów i skali w zależności od wybranej etykiety | Tak |  |
|  | Zerowanie ciśnienia możliwe za pomocą jednego przycisku wyciągniętego na główny ekran, np. jako przycisk skrótu | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru filtra IBP: 12,5 Hz lub 40 Hz | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obliczania ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania procedury pomiaru ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP) | Tak |  |
|  | Automatyczne obliczanie zmienności ciśnienia tętna (PPV) | Tak |  |
|  | Wymagane akcesoria pomiarowe | Tak |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod – 2 szt. | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający – 2szt. | Tak |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych – 2szt. | Tak |  |
|  | Mankiety do pomiaru ciśnienia w trzech rozmiarach po 2szt. w każdym rozmiarze | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury skóry 4szt. | Tak |  |
|  | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu | Tak |  |
|  | Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock | Tak |  |
|  | W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas | Tak |  |
|  | Szyna na minimum jeden parownik | Tak |  |
|  | Parownik do Sevofluranu – 1szt. | Tak |  |
|  | Serwis, szkolenia, gwarancja |  |  |
|  | Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, prowadzenia bieżącego serwisu technicznego aparatu i konserwacji potwierdzone certyfikatem szkolenia. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w ciągu 48h | Tak |  |
|  | Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. | Tak, podać nr tele-fonu, faksu, adres e-mail na które Za-mawiający może zgłaszać awarie |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca wykona wymagane przeglądy techniczne (co najmniej 1 w roku) – koszt przeglądów technicznych oraz materiałów eksploatacyjnych w cenie aparatu | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

…………..………….., dnia ..............................	 						                ………………………………………………...

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

- WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………

NIP …………………………………….  REGON …………………………………….

KRS/CEIDG ……………………………………

Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę: …………………………………………………………………………………..………………..

…………..………….., dnia ..............................

………………………………………………...

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/