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Dotyczy: zakupu zamrażarki niskotemperaturowej ULT – 1 szt.
W nawiązaniu do ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na zakup „Zamrażarki niskotemperaturowej ULT – 1 szt.” Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie do wymagania nr. 3:

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o objętości 549L?

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 549 l. Pojemność ta mieści się w preferowanej przez Zamawiającego wartości około 550 l i spełnia wymaganie nr 3.

Pytanie do wymagania nr. 13:

Czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zamrażarką zewnętrznego systemu monitorowania temperatury?

Czy sondy temperaturowe muszą zostać wzorcowane w laboratorium PCA? Jeśli tak to w jakich punktach pomiarowych?

Odp nr 1. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z zamrażarką konkretnego zewnętrznego systemu monitorowania temperatury. Wymaga natomiast, aby oferowane urządzenie posiadało możliwość podłączenia niezależnego, zewnętrznego systemu monitorowania temperatury (bez rozszczelniania), w tym niezależnej sondy pomiarowej, zgodnie z wymaganiami nr 13 i 14.

Odp nr 2. Zamawiający nie wymaga, aby sonda była wzorcowana w laboratorium akredytowanym przez PCA. Zamawiający nie określa również wymaganych punktów wzorcowania sondy.

Pytanie do wymagania nr. 22:

Czy zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki wraz z komputerem, jeśli system monitoringu jaki oferuje wykonawca można obsługiwać w tzw. chmurze w każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do przeglądarki?

Odp nr 1. Nie. Zamawiający nie dopuści rozwiązania, w którym system monitorowania jest dostępny w chmurze i może być obsługiwany za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera posiadającego dostęp do przeglądarki internetowej. Jeżeli natomiast do prawidłowego działania oferowanego systemu konieczny jest komputer lub inne urządzenie, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić je w ramach oferowanego rozwiązania i uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie do wymagań związanych z systemem Back-up:

Czy zamawiający wymaga, aby system back up kompatybilny z zamrażarką posiadał system backup CO₂ umożliwiający monitorowanie stanu/zapasu czynnika CO₂? 

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z systemem back-up bez monitorowania stanu czynnika CO2?

Czy zamawiający dopuści monitorowanie poziomu czynnika CO2 jako back up poprzez wskaźnik poziomu gazu w butli zasilającej?

Odp nr 1. Nie. Zamawiający nie wymaga, aby system backup CO₂ posiadał funkcję monitorowania stanu/zapasu czynnika CO₂. Funkcja ta stanowi informację dodatkową, o której podanie Zamawiający prosi w formularzu parametrów technicznych.

Odp nr 2. Tak. Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z systemem backup CO₂ bez funkcji monitorowania stanu/zapasu czynnika CO₂, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w postępowaniu, w szczególności możliwości zastosowania systemu backup CO₂ oraz podłączenia zewnętrznej butli CO₂.

Odp nr 3. Tak. Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym kontrola poziomu/zapasu czynnika CO₂ realizowana jest poprzez wskaźnik poziomu znajdujący się na butli zasilającej lub inne równoważne rozwiązanie, pod warunkiem zapewnienia możliwości kontroli dostępnego zapasu czynnika. Funkcja ta ma charakter dodatkowy i nie stanowi wymogu granicznego.

